HJYC-1温湿度压差测试仪

使 用 说 明 书

苏州洁仪净化科技有限公司

HJYC-1温湿度压差测试仪

一．概述

HJYC-1温湿度压差测试仪采用进口传感器，监测不同环境之间微压差，实时显示两种环境之间的差压和仪器所处的温度、湿度。

本监控器广泛应用于化学、食品、医药卫生、生物工程、大气分析和环境保护等部门不同级别洁净室之间的压差和温度湿度监测。

- 要技术指标

1．范围：压差0—125Pa  温度5℃—40℃  湿度10%--90%RH

2．精度：压差0.2% FS  温度±0.3℃（5℃—40℃）  湿度±5%RH(10%--90%RH)

3．电源：DC8.4V

4．工作环境：温度5℃—40℃   湿度10%--90%RH

5．外形尺寸：200×90×30（mm3）

三．使用及维护说明

1．使用时可手持监测，也可将监测仪固定于某监测位置。将采样软管的“高压”端采样口置于高压区，“低压”端采样口置于低压区，即可监测。

2．向下拨动仪表右侧电源开关，显示如下

在此状态下可用”UP”及”MOVE”修改日期时间(MOVE移过分的个位后保存日期及时钟)

3 按”SAMP/HOLD”后, 显示如下

在此状态下可用”UP”及”MOVE”修改测量位置代码.

4 再按”SAMP/HOLD”后, 显示如下,表示正常测量

5 在正常测量状态下按”UP” “MOVE”或”SAMP/HOLD”

仪表进入暂停测量状态,显示如下:

在暂停测量状态下,可用”UP” “MOVE”查询历史记录,可用”SAVE”存储当前测量数据。再按”SAMP/HOLD”仪表进入正常测量状态

另外：每按一次”DEL”,删除最后一次测量值

可按”ADJZ”修正压差的零点漂移.

注意： 1. 严禁剧烈震动和冲击。

2．避免采样口高压、低压接反。

3．严禁异物进入采样口。

4．电池充电：充电器上指示灯由红色转为绿色表示电量已满。

四．备件

专用充电器一只

说明书一份

合格证一份

联系地址：苏州洁仪净化科技有限公司

Tel:0512-63213150

Fax:0512-63025628

Web:www.jhjhkj.com